## Slide 1
Simulation von Störungen im Signalpfad eines Magnetresonanztomographen
Bachelorarbeit von Marvin Noll

## Slide 2: Inhalt
Grundlagen MRT
Grundlagen Phasenrauschen
MRiLab
Phasenrauschsimulationen

## Slide 3
Grundlagen und Theorie

## Slide 4: Kernspins im Magnetfeld (1)

## Slide 5: Kernspins im Magnetfeld (2) - Relaxation
Transversale Relaxation (Zeitkonstante T2)
Longitudinale Relaxation (Zeitkonstante T1)

## Slide 6: NMR & MRI
BioSpec 117/16USR
ppm
NMR-Spektrum
MRI-Schnittbild

## Slide 7: MRT: Magnetresonanztomographie
RF
B0
Gy
Gx
RF
Gy
Gx
k-Raum
Schnittbild

## Slide 8: MRT-Pulssequenzen
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz

## Slide 9: Gemeinsame Akquisitionselektronik NMR/MRT bei Bruker BioSpin (1)

## Slide 10: Gemeinsame Akquisitionselektronik NMR/MRT bei Bruker BioSpin (2)

## Slide 11: Motivation/Aufgabenstellung
Optimierung der bestehenden MRT-Elektronik bzw. Neuentwicklung
  Technische Anforderungen
  Wirtschaftliche Anforderungen („Design-to-cost“)
MRT anfällig für Phasenrauschen
Simulation der Auswirkungen neuer, günstigerer Akquisitions- elektroniken auf die MRT-Bildqualität

## Slide 12: Phasenrauschen (1)
f
f0
f
f0

## Slide 13: Phasenrauschen (2)
1139-2008 - IEEE Standard Definitions of Physical Quantities for Fundamental Frequency and Time Metrology - Random Instabilities

## Slide 14: Jitter

## Slide 15
MRiLab

## Slide 16: MRiLab (1)
F. Liu, J.V. Velikina, W.F. Block, R. Kijowski, A.A. Samsonov. Fast Realistic MRI Simulations Based on Generalized Multi-Pool Exchange Tissue Model. IEEE Transactions on Medical Imaging

## Slide 17: MRiLab (2)

## Slide 18: Phantomerstellung
2D-CAD
3D-CAD
.stl
.png Stack
MATLAB .mat
MRiLab Phantom

## Slide 19
Phasenrauschsimulation

## Slide 20: LMK04821 in MRT (1)
Gradientenspulen

## Slide 21: LMK04821 in MRT (2)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
Rekonstruierte MRT-Schnittbilder

## Slide 22: LMK04821 in MRT (3)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
Differenz zwischen rekonstruierten Bildern X und den Phantomdaten R

## Slide 23: Einschub: Bildqualitätsmetriken
Invarianz gegen Verschiebung
Invarianz gegen Rotation
Unempfindlich auf additives Rauschen
Empfindlich auf „Geisterbilder“
MSE
PSNR
SSIM
CW-SSIM
M-SSIM
MS-SSIM
IW-SSIM
BRISQUE
NIQE
PIQE
Full Reference (FR)
No Reference (NR)
Modelle für NR?
Probleme klassischer Metriken
Anforderungen für MRT

## Slide 24: LMK04821 in MRT (4)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
MSE: 0.00572
SSIM: 0.6109
MSE: 0.008520
SSIM: 0.655

## Slide 25: Reines (1/f)-Phasenrauschen (1)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz

## Slide 26: Reines (1/f)-Phasenrauschen (2)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
MSE: 0.0041
SSIM: 0.7079
MSE: 0.0541
SSIM: 0.4758

## Slide 27: Vielen Dank!

## Slide 28: Ergänzungen (1)
MRiLab
phantom
data in
reconstructed image out
Image
Reconst.
add amplitude noise
MR sequence
Bloch solver (CPU)
Bloch solver (GPU)
dB
Hz
10k
100k
1M
10M
phase noise spectrum
-120
-130
-140
t
white noise (randn())
n(t)
t
„colored“ noise
φ(t)
exp(-j φ)
MATLAB
C++/CUDA
cmplx
to
Re/Im
Re/Im to cmplx
Sx
Sy
S‘x
S‘y